К.С. Аветисов

МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ хрусталика

НИИ глазных болезней РАМН, Москва

Развитие офтальмологии (как и любой другой медицинской дисциплины) невозможно без совершенствования методов  диагностики, позволяющих адекватно и полноценно исследовать анатомическое и функциональное состояние как органа зрения в целом, так и отдельных его структур. С этих позиций при исследовании хрусталика необходимо оценить его прозрачность, рефракцию, размеры, топографические взаимоотношения с близлежащими  анатомическими структурами, а при наличии помутнений – их локализацию, интенсивность и плотность*. Детальное исследование указанных свойств  хрусталика с клинической точки зрения в первую очередь важно в аспекте потенциальной необходимости «катарактальной»  хирургии и возможности факогенных нарушений гидродинамики.

Анатомо -функциональные особенности хрусталика.

Хрусталик (лат. - lens cristallina) имеет форму, сходную с двояковыпуклой (т.е. собирающей) линзой. Передняя (более плоская) поверхность хрусталика приближается к шаровидной форме и  имеет радиус кривизны, в среднем равный 10 мм. Задняя поверхность (более выпуклая) имеет форму параболоида с кривизной в области вершины приблизительно 6 мм.  В норме толщина хрусталика в центральной части колеблется от 2,9 до 5,1 мм и в среднем  составляет   3,8 мм,  а   его  диаметр - от 9 до10 мм.      Приведенные

выше данные позволяют  сделать   вывод о  том,   что  хрусталик не является

* употребляемый в «офтальмологической» литературе термин     «плотность» в основном характеризует клинические особенности вещества (как правило,   в контексте возможного проведения факоэмульсификации) и не   соответствует физическому  понятию

правильной геометрической фигурой и линейные величины лишь отчасти отражают особенности конфигурации хрусталика.  Видимо поэтому  Salzmann [7]  отмечает: «Получить правильное представление о форме и величине хрусталика можно только при исследовании свежего материала.  …. Но и свежий хрусталик заметно изменяет свою форму и кривизну поверхностей, как только освобождается от своих связей …»

Гистологически [1, 7, 20]  в хрусталике  различают три основных структурных образования: капсулу, субкапсулярный эпителий и непосредственно вещество хрусталика.  С клинической же точки зрения (в частности при оценке локализации помутнений)  в веществе хрусталика выделяют ядерную часть и кортикальный (корковый) слой.

Основные функции хрусталика сводятся к светопроведению, фотопротекции   и светопреломлению. Кроме этого хрусталик выполняет роль условного  барьера, отделяющего передний отдел глаза от заднего.                Функция  светопроведения обеспечивается прозрачностью хрусталика.    Желтеющий с возрастом хрусталик выполняет роль естественного светофильтра за счет своего  спектра пропускания  и, по мнению ряда авторов [16, 17, 40],  обеспечивает эффект фотопротекции  макулярной  зоны  сетчатки.     Если общая физическая рефракция глаза   составляет 60 - 65 дптр,  то на долю хрусталика приходится приблизительно 20 дптр  [6].  При этом  выраженная в различной степени асферичность  хрусталика может иметь определенное значение в формировании астигматизма [19].  Именно хрусталик   обеспечивает динамичность рефракции вследствие изменения преломляющей силы за счет механизма аккомодации.

Образуя с радужкой т.н. иридо-хрусталиковую  диафрагму  хрусталик с одной стороны выполняет функцию разделительного барьера между передними и задними отделами глаза, а с другой  – может влиять  на продукцию и отток водянистой влаги,  в частности, из задней камеры в переднюю   и через дренажную систему угла передней камеры. Возможные нарушения гидродинамики могут быть обусловлены увеличением объема хрусталика, его смещениями от нормального положения и, наконец, лизисом его вещества (т.н. факоморфические, факотопические и факолитические нарушения гидродинамики соответственно).

Методы исследования хрусталика.

Наиболее доступным («студенческим») методом исследования хрусталика является осмотр в т.н. проходящем свете с помощью офтальмоскопического зеркала [15, 21].  Метод, позволяя лишь ориентировочно оценить прозрачность хрусталика и наличие в нем помутнений, остается незаменимым в педиатрической практике для первичной диагностики врожденных катаракт у детей первых месяцев жизни [52].

Для ориентировочной оценки прозрачности хрусталика при отсутствии других причин снижения зрения возможно применение обычного метода визометрии [9, 43].

Биомикроскопия является основным клиническим методом исследования хрусталика [26, 38]. При этом  используют два основных приема: оптический срез и трансиллюминационное  освещение.  В первом случае осмотр хрусталика производят в условиях бокового освещения узкой полоской света щелевой лампы, во втором – за счет отражения диффузного коаксиального освещения от сетчатки (эффект ретроиллюминации). При этом субъективно оценивают  прозрачность хрусталика, а при наличии помутнений – их локализацию и интенсивность. Для классифицирования интенсивности помутнений используют такие критерии как  степень зрелости катаракты (начальная, незрелая, зрелая, перезрелая) и ее плотность. Для характеристики последнего показателя  оценивают цвет хрусталика, например,  с помощью разработанной японскими исследователями системы углубленной цветовой градации (The Japanese Cooperative Cataract Epidemiology Study Group system – CCESG).    В этой классификации предполагаемая плотность помутнений возрастает при изменении   цветовых градаций от бледно желтого до коричневого (промежуточные градации оценивают как желтые и желто-коричневые) [30, 39]. Интенсивные помутнения передней капсулы и передних кортикальных слоев хрусталика делают практически невозможным детальный осмотр его ядерных и задних отделов [8].

При определенном  навыке и клиническом опыте с помощью биомикроскопии можно оценить размеры хрусталика и его положение (ориентируясь на глубину передней камеры и наличие иридодонеза соответственно),

Объективизация исследования возможна за счет фоторегистрации (например, в  различных версиях  классификации катаракт  Lens Opacities Classification Systems – LOCS). При этом для регистрации помутнений хрусталика используют его ретроиллюминационное изображение [28, 32, 33, 35] с последующей цифровой обработкой.   Разделение помутнений хрусталика в этих классификациях зависит от зрелости катаракты и цвета ядра хрусталика, при этом учитывают показатели визометрии.  Несмотря на серию работ, посвященных применению этой классификации  [28, 31, 41,  51],  такой подход не получил достаточного распространения в клинической практике.

Попытка интегрировать  данные биомикроскопии и визометрии осуществлена еще в одной классификации – Wilmer System,  в которой учитывают три критерия: остроту зрения, интенсивность и распространенность помутнений хрусталика [28].

Количественные и достаточно сложные методы оценки прозрачности хрусталика основаны на принципе,  предложенном еще в начале ХХ века фотографом из Германии Шаймпфлюгом (T. Sсheimpflug) и основанном на получении изображения объектов, расположенных на  различном расстоянии друг от друга. В оригинальном  варианте метода принцип был реализован за счет раздвижного меха, применяемого в фотоаппаратах для фокусировки. В следующих вариантах четкие оптические срезы различных слоев хрусталика получали за счет фоторегистрации   под определенным углом к хрусталику.

Дальнейшие усовершенствования метода заключалось в применении принципа сканирования за счет кругового вращения осветителя вокруг глаза и регистрации оптических срезов в различных меридианах хрусталика. Такой

принцип успешно реализован в различных вариантах  современных приборов в виде регистрации по различным меридианам оптических срезов хрусталика  c последующей  денситометрией [27, 34].  Развитие  метода, главным образом, было связано с научными  исследованиями в области терапевтического воздействия на катарактогенез. Современные компьютерные технологии значительно упростили  процесс денситометрии [11, 18, 23, 36, 37, 42, 53,], однако несмотря на это методика не получила широкого распространения в клинической практике.

Попытки более широкого внедрения метода в клиническую практику привели к созданию серийно выпускаемых многофункциональных устройств, в которых реализован принцип Шаймпфлюга (приборы Nidek EAS-1000 и «Pentacam») [48, 49, 50]. Кроме этого в приборах заложена возможность определения величины угла и объема передней камеры, «топографической» кривизны передней и задней поверхности роговицы, ее толщины в различных участках.

Следует отметить, что в клинической практике указанные устройства в основном используют для оценки преломляющей силы и толщины роговицы с целью ранней диагностики кератоконуса и решения различных вопросов, связанных с кераторефракционной хирургией.

Известно, что возможности методов, предполагающих регистрацию оптических срезов хрусталика с последующей денситометрией существенно лимитируются размерами зрачка [29]. По мнению большинства исследователей для получения адекватной информации ширина зрачка должна быть не менее 6,0 мм. По данным ряда авторов [42, 48]
при оценке степени помутнений хрусталика имеет место высокая корреляция данных, полученных с помощью принципа Шаймпфлюга и по классификации LOCS-III.

Методы исследования рефракционных свойств хрусталика можно условно разделить на прямые и косвенные.

К первым из них можно отнести достаточно сложные и не получившие  распространения в клинической практике офтальмометрический метод Гельмгольца и офтальмофакометрический  метод Чернинга, позволяющие измерить радиусы кривизны передней и задней поверхности хрусталика [1, 7, 20]. С  целью некоторого упрощения методики исследования А.И.Дашевский  [5] предложил метод фотоофтальмометрии,  который предполагает получение  оптического среза хрусталика. Измерение под большим увеличением фотограмм хрусталика позволяет определить радиус кривизны его передней и задней поверхности, а также толщину в центральной   зоне и объем в целом. В последнем случае автор использовал геометрические построения,  предполагающие шаровидную форму передней и задней поверхности хрусталика [4], что является не совсем корректным (как известно задняя поверхность хрусталика имеет форму параболоида вращения).

Следует еще раз подчеркнуть, что описанные выше методы определения рефракционных свойств хрусталика достаточно сложны, трудоемки и в клинической практике в настоящее время не применяются.  Теоретически необходимость оценки указанных свойств может возникать в следующих клинических ситуациях: 1. при удалении катаракты для расчета оптической силы интраокулярной линзы; 2. для оценки возможного влияния хрусталика на т.н. индуцированные изменения  клинической рефракции.

И в том, и в другом случае используют методики, которые могут быть условно обозначены  как косвенные способы оценки оптических свойств хрусталика.  Эти способы предполагают определение (или прогнозирование) клинической рефракции глаза (в частности ее сферического и астигматического компонентов), а также измерение переднезадней оси и  рефракции роговицы.

Достаточно объемный блок диагностических исследований хрусталика основан на применении энергии ультразвука. В клинической практике различные варианты ультразвуковых исследований используют для оценки размеров, структуры и положения  хрусталика. Как правило, применяют два основных принципа   исследования: А-сканирование (одномерное изображение) и В-сканирование (двухмерное изображение) [22].     Измерение толщины хрусталика в центральной зоне с помощью А-сканирования по существу является основным  методом оценки размеров хрусталика. Следует еще раз подчеркнуть, что судить по этой линейной величине об объеме хрусталика (учитывая его форму) не совсем корректно.

Имеются сообщения  [25, 13, 2, 12] о применении ультразвуковой эхографии  для оценки плотностных характеристик ядра хрусталика. Именно с этими исследованиями связано появление термина «акустическая плотность» хрусталика.

Сравнительно новым методом ультразвукового исследования хрусталика является ультразвуковая биомикроскопия (УБМ), первые сообщения о применении которой появились в начале 90-х годов прошлого столетия [44, 45, 46, 47].  Применение высокочастотного сканирования (в диапазоне от 35 до 100 МГц) значительно повышает разрешающую способность исследования в ущерб «глубине» зоны визуализации структур, которая ограничивается передним,  преэкваториальным отделом  глаза. При этом высокая разрешающая способность датчика обеспечивает возможность визуализации анатомических структур (в том числе располагающихся за радужкой) с микроскопическим разрешением, как и при обычной световой биомикроскопии – очевидно, этот факт послужил основанием для терминологического обозначения метода.

Упоминания о других методах исследования хрусталика (поляризационная биомикроскопия, квантитативный анализ изображений хрусталика с помощью спектрального фильтра, компьютерная томография[3, 10, 24]) носят единичный характер и представляют в основном теоретический интерес.

Перспективы повышения качества ультразвукового исследования хрусталика возможно связаны с применением метода ультразвуковой пространственной визуализации.   Революционные изменения возможностей ультразвуковых исследований в офтальмологии связаны с внедрением в клиническую практику  серии приборов нового поколения, отличительные особенности  которых  выделены  И.Ю.Насниковой, С.И.Харлапом и Е.Б.Кругловой,  авторами единственной в нашей стране монографии, посвященной    пространственной ультразвуковой диагностики  заболеваний глаза и орбиты [14]. В обобщенном виде  эти особенности могут быть сформулированы  следующим образом.

- Внедрение методов компьютерной обработки сигналов, получаемых в процессе ультразвукового сканирования, позволяет получать информацию с различными оттенками серой шкалы как в режиме реального времени, так и в цифровой памяти. Специфичность ответа каждого структурного элемента обеспечивает качественно новый уровень структурного анализа исследуемых тканей.

- Возможность получения объемного изображения структур (трехмерная ультразвуковая томография – 3D) базируется на  сложении и анализе множества  сканограмм в различных плоскостях. Анализ трехмерного изображения возможен в режиме реконструкции или в реальном времени.

- Современные приборы оснащены системой  широкополосного цифрового формирования ультразвукового луча. Разрешающая способность при сканировании тканей глаза приближается к 40 мкм, что в сочетании с различными модификациями трехмерного анализа позволяет на уровне, сопоставимым с морфологическими исследованиями, оценивать вариации структурных изменений исследуемых тканей.

- благодаря технологиям … определения движения тканей  (цветовое допплеровское  картирование, энергетическое картирование,  трехмерная реконструкция) возможно получение информации, основанной на визуализации анатомических деталей и составных элементов тканей.

Заключение.

Для классифицирования существующих  методов исследования хрусталика могут быть использованы два основных  принципа: 1. общий (т.е. касающийся любых методов исследования)  и 2. непосредственно  учитывающий анатомо-функциональные особенности хрусталика.

В последние годы в медицине (и в офтальмологии в том числе)  наметилась четкая тенденция разделения  методов анатомо-функциональной диагностики на  т.н. базисные и специальные (или уточняющие). Основным  критерием такого разделения являются доступность и возможность применения метода в поликлинических условиях или в процессе первичного осмотра пациента. Причем тенденция совершенствования методов диагностики заключается в постепенном расширении блока базисных методов за счет перехода в эту категорию некоторых специальных.

В таблице  в обобщенном виде представлены данные настоящего обзора,   характеризующие возможности существующих методов исследования хрусталика.  Помимо обозначенных выше общих принципов деления, в таблице приведены показатели, характеризующие анатомо-функциональное состояние хрусталика,  а в двух последних графах  по вертикали    дана условная оценка  объективности методики и возможностей применения в клинической практике.

Анализ данных литературы свидетельствует о том, что  развитие методов исследования хрусталика в последние годы в основном направлены на совершенствование оценки его прозрачности (а при наличии помутнений – их интенсивности и плотности), размеров и топографических взаимоотношений с близлежащими анатомическими структурами.    Такая направленность  диктуется потребностями  клинической практики и, в первую очередь, «катарактальной» хирургии и возможными факогенными нарушениями гидродинамики.  Вопрос же  адекватной   оценки рефракционных свойств хрусталика в известной степени  решается за счет многочисленных  формул расчета оптической силы интраокулярных линз, эффективность которых неоднократно доказана клинически.

Несомненно, что в настоящее время основным базисным методом исследования хрусталика является биомикроскопия. Анализируя  таблицу, можно сделать следующий основной вывод: такие преимущества метода биомикроскопии, как универсальность и доступность существенно нивелируются субъективизмом исследования.  Попытки  объективизировать исследование (в том числе за счет возможности архивирования) существенно усложняли методику, что, в свою очередь, ограничивало  ее  клиническое применение.

Несмотря  на очевидные преимущества ультразвуковой пространственной визуализации, возможности метода в плане  оценки анатомо-функционального состояния хрусталика на сегодняшний день остаются недостаточно изученными.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.   Авербах М.И. Офтальмологические очерки // М., Медгиз, 1949.- С. 54-57

2.  Азнабаев М.Т., Кувандыкова Д.Г. Метод определения твердости ядра хрусталика // В сб.: «Новые технологии микрохирургии глаза». – Оренбург. –  2001. – С. 226-228.

3.  Анисимов С.И. Компьютерная томография при патологии хрусталика  // В сб.: «Современная технологии хирургии хрусталика и интраокулярной коррекции», под ред. С.Н.Федорова. – М. –  1988. – С. 157-160.

4.   Дашевский А.И. Измерение объема хрусталика живого глаза // В сб.: «Вопросы физиологии и патологии зрения», под ред. А.А.Колен. – М. – Медгиз. – 1950. – С. 107-110.

5.  Дашевский А.И. Анатомическая схема среднего глаза//  Офтальмол. журнал. – 1953. – № 5. – С.270-271.

6.  Дашевский А.И. Анатомическая схема среднего глаза //  Офтальмол. журнал. – 1953. –  № 5. – С.270-271

7.  Зальцман М. Анатомия и гистология человеческого глаза в нормальном состоянии, его развитие и увядание// М., 1913.- С. 184-197

8.   Коростелева Н.Ф., Марченкова Т.Е. Значение биомикроскопии в определении плотности катаракты перед факоэмульсификацией // Вестн. Офтальмол. – 1989. – №6. – С.43-48.

9.   Красновид Т.А. Прогнозирование сроков снижения остроты зрения при возрастной катаракте //   Офтальмол. журнал. – 1996. –  № 3. – С.176-178

10.   Макаров И.А. Квантитативный анализ изображений хрусталика в выборе метода хирургического лечения катаракты  // В сб.: «Тезисы докладов Международного съезда офтальмологов по рефракционной и катарактальной хирургии». – М. –  2002. – С. 34.

11.  Макаров И.А. Объективные квантитативные математические методы анализа изображений в диагностике заболеваний переднего отдела глаза// Дисс… докт. мед.наук. – М., 2003. – 296с.

12.   Малюта Г.Д. Акустическая характеристика хрусталика при возрастной катаракте // В сб.: «Актуальные проблемы современной офтальмологии». – Смоленск. –  1995. – С. 23-24.

13.    Нарбут Н.П., Лазук В.А., Ширшиков Ю.К. Прогнозирование методов экстракапсулярной экстракции катаракты //  Офтальмол. журнал. – 1989. – № 5. – С.284-286.

14.  Насникова И.Ю., Харлап С.И., Круглова Е.В. Пространственная ультразвуковая диагностика заболеваний глаза и орбиты// М., Издательство РАМН, 2004. – 174 с.

15.     Одинцов В.П. Курс глазных болезней // М., Медгиз, 1942. – С. 287-307

16.  Островский М.А., Федорович И.Б. Механизм повреждающего действия света на фоторецепторы сетчатки глаза// Физиология человека. – 1982. – Т.8. – С. 572-577

17.  Островский М.А., Федорович И.Б., Ельчанинов В.В. и др. Опасность повреждающего действия света на структуры глаза. Хрусталик – как естественный светофильтр и объект светоповреждения // Сенсорные системы. – 1994. – Т.8. - № 3-4. – С.135-146

18. Полунин Г.С., Гуров А.Н., Касимов А.К. Компьютерно-анализаторная система телевизионных изображений как новый объективный клинический метод оценки состояния хрусталика // Вестн. Офтальмол. – 1993. – №1. – P.18-20.

19.  Радзиховский  Б.Л. Астигматизм человеческого глаза// М. Медицина. – 1969. – С. 23-27

20.   Руководство по глазным болезням // М., Медгиз, 1962.- Т.1.- С. 173-176

21.  Самойлов А.Я., Ченцов А.Г. Пособие к практическим занятиям по курсу глазных болезней// М. Медгиз. – 1949. – С. 51-60.

22.  Фридман Ф.Е., Гундорова Р.А., Кодзов М.Б. Ультразвук в офтальмологии// М., Медицина, 1989. – С. 83-90.

23.  Хоквин О., Полунин Г.С. Шаймпфлюг-фотографирование хрусталика // Вестн. Офтальмол. – 1989. – №6. – P.61-68.

24.  Чередниченко В.М., Воронцова Н.М. Применение поляризационной биомикроскопии для диагностики катаракты //  Офтальмол. журнал. – 1987. – № 1. – С.19-21.

25.  Чупров А.Д. Клинико-экспериментальное обоснование технологий хирургии катаракты с использованием малых разрезов// Дисс… докт. мед.наук. – М., 2004. – 275с.

26. Шульпина Н.Б. Биомикроскопия глаза// М. Медицина.– 1974.– 264 С.

27.   Brown N.  Slit-image photography // Trans. Ophthalmol. Soc. U.K. – 1969.

28.  Brown N., Bron A.J. Lens disorders: a clinical manual of cataract diagnosis// Oxford, England, Butterworth-Heinemann LTD. – 1996. – 268P.

29.  Cheeks L.T., Summerer R.W., Green K. Optimal pupil diameter for Scheimpflug slit image photography of the lens in man // Ophthalmol. Res.  – 1992. –Vol.27. –  № 1. – P.71-77.

30.  Chylack L.T., Ransil B.J., White O. Classification of human senile cataract change by the American Cooperative Cataract Research Group (CCRG). Method III. The association on nuclear color (sclerosis) with extend of cataract formation, age and visual acuity // Invest. Ophthalmol. – 1984. –Vol.25. – №2. – P.174-180.

31.  Chylack L.T., Leske M.S., Sperduto R. et al. Lens opacities classification system  // Arch. Ophthalmol. – 1988. –Vol.106. – №3. – P.330-334.

32.   Datiles M.B., Lasa M.S., Freidlin V. A longitudinal  study of cortical cataracts using retro-illumination photographs // Curr. Eye Res. – 1996. – Vol. 15. – № 1. –   P. 53-61.

33.  Dimock J., Robman L.D., McCarty C.A. et al. Digital cataract photography  // J. Audiovid. Media Med.  – 2000. –Vol.23. –  № 1. – P.7-11.

34.   Drews C. Depth of  field in slit lamp photography. An optical solution using the Scheimpflug principle // Ophthalmologica. – 1964. –Vol.148. –  P.143-150.

35.  Gershenzon A., Robman L.D. New software for lens retro-illumination digital image analysis  // Austr. N.Z.J. Ophthalmol. – 1999. – Vol. 27. – № 3-4.  – P. 170-172.

36.  Grewal D.S., Jain R., Brar G.S. et al. Unilateral electric cataract: Scheimpflug imaging and review of the literature //  J. Cataract Refractive Surg. – 2007. – Vol. 33 – Issue 6. –  P.1116-1119.

37.  Hockwin O., Laser H., Kapper K. Image analysis of Scheimpflug negatives //  Ophthalmic. Res. – 1988. –Vol.20. –  P.99-105.

38.   Lewis-Younger R.L., Mamalis N., Eger M.J. et al. Lens opacification detected by slit lamp biomicroscopy are associated with exposure to organic nitrate explosives // Arch. Ophthalmol. – 2000. –Vol.118. – №12. – P.1653-1659.

39.   Matsuoka R., Watanabe M., Ueno H. A study of coloring in human lens nucleus – association of four inorganic elements and dielectric behavior with nuclear color // Nippon Ganka Gakkai Zasshi. – 1997. – Vol. 101. – P. 359-368

40.  Meyers M.S., Ostrovsky M.A., Bonner R.F. A model of spectral filtering to reduce photochemical damage in age-related macular degeneration // Trans. Am. Ophthalmol. Soc. – 2004. – Vol. 102. – P.83-92

41.  Miglior S., Marighi P.E., Orzalesi N. Suitability of slit lamp retroillumination  photographs for classifying cataracts according to “Lens opacities classification system II” // Curr. Eye Res. – 1992. –Vol.11. – №10. – P.971-979.

42.   Ortis D., Alio J.. Ruiz-Colecha J. et al. Grading nuclear cataract opacity by densitometry and objective optical analysis //  J. Cataract Refractive Surg. – 2008. – Vol. 34    – Issue 8. –  P.1345-1352.

43.  Owsley C., Stalvey B.T., Wells J. et al. Visual risk for crash involvement in older drives with cataract // Arch. Ophthalmol. – 2001. –Vol.119. – №6. – P.881-887.

44.  Pavlin C.J., Sherar M.D., Foster F.S. Subsurface ultrasound microscopic imaging of the intact eye // Ophthalmology.  – 1990. –Vol.97. – № 2. –  P.244-250.

45.   Pavlin C.J., Harasiewicz K., Sherar M.D., Foster F.S. Clinical use of ultrasound biomicroscopy // Ophthalmology.  – 1991. –Vol.98. – № 3. –  P.287-295.

46.  Pavlin C.J., Harasiewicz K., Foster F.S. Ultrasound biomicroscopy of anterior segment structures in normal and glaucomatous  eyes // Am. J. Ophthalmol.  – 1992. –Vol.113. – № 3. –  P.381-389.

47.  Pavlin C.J.,  Foster F.S. Ultrasound biomicroscopy of the  eye // Berlin: Springer-Verlag.  – 1995. – 209 P.

48.   Pei X., Bao Y., Chen X. Correlation of lens density measured using the Pentacam  Scheimpflug  system with the LOCS III grading score and visual acuity in age-related nuclear cataract // Brit. J. Ophthalmol. – 2008. –Vol.92. –  P.1471-1475.

49.  Rabsilber T.M., Khoramnia R., Auffarth G.U. Anterior chamber measurements using Pentacam rotating Scheimpflug camera //  J. Cataract Refractive Surg. – 2006. – Vol. 32 – Issue 5. –  P.456-459.

50.   Sacamoto Y., Sasaki H., Nacamura Y. et al. Reproducibility    of data obtained  by a newly developed anterior eye segment analysis system EAS-1000 // Ophthalmol. Res.  – 1992. –Vol.24. –  P.10-20.

51.  Shahin M.   Hardness of the nucleus and the lens opacities classification system version III (LOCS-III) // XX Congress of the ESCRS. – 2002. – A 295

52.   Taylor D. Pediatric Ophthalmology// Blackwell  Scientific Pub. Inc. – 1990. – P. 299-318.

53.    Turner S.J., Lee E.J., Hu V. et al. Scheimpflug imaging to determine intraocular lens power in vivo//  J. Cataract Refractive Surg. – 2007. – Vol. 33 – Issue 6. –  P.1041-1044.

| Метод | Категория |  | Критерии оценки состояния хрусталика |  |  |  |  |  |  |  | Объективность метода | Возможность применения в клинической практики (доступность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Базисный | Специальный (уточняющий) | Прозрачность | Интенсивность помутнений | Плотность помутнений | Локализация помутнений | Рефракция | Толщина | Объем, форма | Положение |  |  |
| Осмотр в проходящем свете | + | - | + | +/- | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Визометрия | + | - | + | +/- | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Биомикроскопия | + |  | + | + | +/- | + | - | +/- | +/- | +/- |  | + |
| Биомикроскопия с фоторегистрацией | - | + | + | + | +/- | + | - | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
| Фоторегистрация оптических срезов + денситометрия (принцип Шаймп-флюга) | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | +/- |
| Офтальмофакометрия | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - |
| Фотоофтальмометрия | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - |
| Косвенные способы оценки оптических свойств хрусталика | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | +/- | + |
| Ультразвуковые методы исследования: А-сканирование | + | - | - | - | +/- | - | - | + | - | - | + | + |
| В-сканирование | - | + | - | - | - | - | - | + | +/- | +/- | + | - |
| биомикроскопия | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - |
| трехмерная пространственная визуализация | - | + | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + | - |

«Общая характеристика возможностей различных методов  оценки состояния  хрусталика.»

Примечание: условные обозначения:  «+» - полное соответствие критерию таблицы,     «+ /-» - частичное соответствие критерию таблицы,  «?» - возможности метода  нуждаются в изучении, «-»